## Slide 1: Метрологическое обеспечение измерительных каналов АСУТП

## Slide 2
ГОСТ Р 8.596 – 2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»
Измерительная система (ИС) – Совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенная для:
получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние;
машинной обработки результатов измерений;
регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной обработки;
преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях.

## Slide 3
Стандарт распространяется на ИС:
выпускаемые изготовителем как законченные укомплектованные (за исключением, в ряде случаев, линий связи и электронных вычислительных машин) изделия, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы (далее – ИС-1);
проектируемые для конкретных объектов (группы типовых объектов) из компонентов ИС, выпускаемых, как правило, различными изготовителями, и принимаемые как законченные изделия непосредственно на объекте эксплуатации. Установку таких ИС на месте эксплуатации осуществляют в соответствии с проектной документацией на ИС и эксплуатационной документацией на ее компоненты, в которой нормированы метрологические характеристики, соответственно, измерительных каналов ИС и ее компонентов (далее — ИС-2).

## Slide 4
Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема измерительных систем

## Slide 5
Состав измерительной системы

## Slide 6
Измерительный канал измерительной системы (измерительный канал ИС) – Конструктивно или функционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого – функция измеряемой величины.

## Slide 7
  ПИП – первичный измерительный преобразователь;
  ЛС – линия связи;
  ВЧ – вторичная часть ИС.
  Рисунок 2 – Упрощенная схема измерительного канала ИС

## Slide 8
Компонент измерительной системы (компонент ИС) – Входящее в состав ИС техническое устройство, выполняющее одну из функций, предусмотренных процессом измерений.
В соответствии с этими функциями компоненты подразделяют на:
измерительные;
связующие;
вычислительные;
комплексные;
вспомогательные.

## Slide 9
  Измерительный компонент измерительной системы (измерительный компонент ИС) – Средство измерений, для которого отдельно нормированы метрологические характеристики, например измерительный прибор, измерительный преобразователь (первичный, включая устройства для передачи воздействия измеряемой величины на чувствительный элемент; промежуточный, в том числе модуль аналогового ввода-вывода, измерительный коммутатор, искробезопасный барьер, аналоговый фильтр и т. п.), мера.

## Slide 10
Связующий компонент измерительной системы (связующий компонент ИС) – Техническое устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое для передачи с минимально возможными искажениями сигналов, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента ИС к другому (проводная линия связи, радиоканал, телефонная линия связи, высоковольтная линия электропередачи с соответствующей каналообразующей аппаратурой, а также переходные устройства – клеммные колодки, кабельные разъемы и т. п.).

## Slide 11
Вычислительный компонент измерительной системы (вычислительный компонент ИС) – Цифровое вычислительное устройство (или его часть) с программным обеспечением, выполняющее вычисления результатов прямых, косвенных, совместных или совокупных измерений (выражаемых числом или соответствующим ему кодом) по результатам первичных измерительных преобразований в ИС, а также логические операции и управление работой ИС.

## Slide 12
  Комплексный компонент измерительной системы (комплексный компонент ИС, измерительно-вычислительный комплекс) – Конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность компонентов, составляющая часть ИС, завершающая, как правило, измерительные преобразования, вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений и алгоритмами обработки результатов измерений в иных целях, а также выработки выходных сигналов системы.

## Slide 13
Вспомогательный компонент измерительной системы (вспомогательный компонент ИС) – Техническое устройство (блок питания, система вентиляции, устройства, обеспечивающие удобство управления и эксплуатации ИС и т.п.), обеспечивающее нормальное функционирование ИС, но не участвующее непосредственно в измерительных преобразованиях.

## Slide 14
Метрологическое обеспечение ИС

## Slide 15
Метрологическое обеспечение ИС включает в себя следующие виды деятельности:
нормирование, расчет метрологических характеристик измерительных каналов ИС;
метрологическая экспертиза технической документации на ИС;
испытания ИС в целях утверждения типа;
поверка и калибровка ИС;
метрологический надзор за выпуском, монтажом, наладкой, состоянием и применением ИС.
расчет характеристик погрешности измерений, выполняемых посредством измерительного канала в рабочих условиях эксплуатации;
контроль при испытаниях и поверке ИС на соответствие нормированным метрологическим характеристикам измерительного канала ИС.

## Slide 16
ГОСТ 8.009–84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»

## Slide 17
При расчете характеристик погрешности измерительных каналов рекомендуется руководствоваться:
РМГ 62–2003 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации;
МИ 222–80 Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов;
МИ 2168–91 Рекомендация. ГСИ. Системы измерительные информационные. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов,
а также другими действующими нормативными документами по расчету характеристик погрешности измерений общего (основополагающего) характера и нормативными документами по видам измерений и областям применения средств измерений.

## Slide 18
Для комплексных компонентов ИС:
ГОСТ 8.009–84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»;
ГОСТ Р 51841-2001 «Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний».

## Slide 19
Для измерительных компонентов ИС:
ГОСТ 8.009–84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»;
ГОСТ 8.256–77 «ГСИ. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения» с учетом нормативных документов на конкретные виды средств измерений.

## Slide 20
Нормированные метрологические характеристики комплексных и измерительных компонентов должны обеспечивать:
расчет характеристик погрешности измерительных каналов ИС в рабочих условиях эксплуатации по нормированным метрологическим характеристикам компонентов;
контроль указанных компонентов при испытаниях в целях утверждения типа и поверке на соответствие нормированным метрологическим характеристикам.

## Slide 21
Алгоритм расчета основной погрешности измерительного канала ИС

## Slide 22
1. приводят форму представления основных погрешностей j-ых измерительных компонентов ИК к единому виду (приведенная, относительная, абсолютная);
2. рассчитывают границы, в которых c вероятностью равной 0,95 должна находиться его основная погрешность, по формуле
где k=1,1 в предположении, что погрешности измерительных компонентов ИК независимы и обладают равномерной функцией плотности вероятности при доверительной вероятности 0,95.

## Slide 23
Алгоритм расчета погрешности измерительного канала ИС в условиях эксплуатации

## Slide 24
приводят форму представления основных и дополнительных погрешностей измерительных компонентов ИК к единому виду (приведенная, относительная, абсолютная);
для каждого измерительного компонента ИК рассчитывают пределы допускаемых значений погрешности в условиях эксплуатации путем учета основной и дополнительных погрешностей от влияющих факторов.
вычисляют пределы допускаемых значений погрешности измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации по формуле

## Slide 25
где |  | – | пределы допускаемых значений основной погрешности измерительного компонента;
 |  | – | пределы допускаемой дополнительной погрешности измерительного компонента от i-го влияющего фактора в условиях эксплуатации при общем числе n учитываемых влияющих факторов.

## Slide 26
4. рассчитывают для каждого ИК границы, в которых c вероятностью равной 0,95 должна находиться его погрешность в условиях эксплуатации, по формуле
где k=1,1 в предположении, что погрешности измерительных компонентов ИК независимы и обладают равномерной функцией плотности вероятности при доверительной вероятности 0,95.

## Slide 27
Испытания в целях утверждения типа

## Slide 28
Испытания в целях утверждения типа и утверждение типа проводят для ИС, подлежащих применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (п. 1 статьи 9 ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об обеспечении единства измерений»

## Slide 29
Утверждение типа ИС-2 осуществляют:
для единичных экземпляров ИС-2, спроектированных для конкретных объектов;
для ИС-2, устанавливаемых по типовому проекту на различных объектах, с выдачей сертификата утверждения типа на срок не более 5 лет без ограничения количества устанавливаемых экземпляров ИС-2. При этом проектную организацию приравнивают к изготовителю ИС.

## Slide 31
Испытания в целях утверждения типа ИС проводят по программам и в порядке, общие требования к которым изложены в МИ 3290–2010, Р 50.2.077–2014 и др. документах.

## Slide 32
В составе измерительных каналов ИС-2, на которые будет распространен сертификат утверждения типа, допускается применять измерительные и комплексные компоненты только утвержденных типов.

## Slide 33
МИ 3290–2010 «ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа»
Программа испытаний должна содержать следующие разделы:
объект испытаний;
содержание и объем испытаний;
условия проведения испытаний;
методы (методики) испытаний;
оценка защиты и идентификация программного обеспечения средства измерений;
определение интервала между поверками;
анализ конструкции средства измерений.

## Slide 34
Во время испытаний в целях утверждения типа ИК ИС могут быть проверены поэлементно, комплектно и частично комплектно.

## Slide 35
Поэлементная проверка:
рассмотреть свидетельство о поверке или знак поверки, нанесённый на СИ, входящих в состав ИС, подтверждающие пригодность СИ к применению, оформленные на основании поэлементной поверки СИ, проведённой в соответствии с нормативными документами, утверждёнными по результатам испытаний в целях утверждения типа СИ;
провести экспериментальную проверку работоспособности вторичной электрической части ИС совместно с линиями связи (опробование) (имитация выходных сигналов ПИП с помощью эталонов);
провести внешний осмотр, проверку условий эксплуатации компонентов и опробование ИК ИС;
провести идентификацию ПО (проверку версии и контрольной суммы, которые должны быть указаны в описании типа ИС);
провести проверку защиты ПО от несанкционированного доступа.

## Slide 36
Комплектная проверка:
провести экспериментальную проверку соответствия метрологических характеристик измерительных каналов ИС в целом (от входа до выхода канала) с помощью специализированных переносных эталонов или передвижных эталонных лабораторий нормам, установленным в программе испытаний на ИС (например, поверка многопараметрических преобразователей MVS205 в комплекте с контроллером измерительным FloBoss 107);
провести внешний осмотр, проверку условий эксплуатации компонентов ИС;
провести идентификацию ПО (проверку версии и контрольной суммы, которые должны быть указаны в описании типа ИС);
провести проверку защиты ПО от несанкционированного доступа.

## Slide 37
Частично комплектная проверка:
рассмотреть свидетельство о поверке или знак поверки, нанесённый на первичные СИ, входящих в состав ИС, подтверждающие пригодность СИ к применению, оформленные на основании поэлементной поверки СИ, проведённой в соответствии с нормативными документами, утверждёнными по результатам испытаний в целях утверждения типа СИ;
провести экспериментальную проверку соответствия характеристик вторичной электрической части ИС совместно с линиями связи (имитация выходных сигналов ПИП с помощью эталонов);
провести внешний осмотр, проверку условий эксплуатации компонентов и опробование ИК ИС;
провести идентификацию ПО (проверку версии и контрольной суммы, которые должны быть указаны в описании типа ИС);
провести проверку защиты ПО от несанкционированного доступа.

## Slide 38
Выбор количества проверяемых точек в диапазоне измерений ИК в соответствии с рекомендациями, приведёнными в приложении 2 МИ 2440-97 «Рекомендация. ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов. Информационные данные» происходит следующим образом:

## Slide 39: - если нулевое значение измеряемой величины расположено в середине диапазона измерений ИК, то число проверяемых точек принимается равным 11 (по пять точек на положительной и отрицательной частях диапазона измерений и одна точка вблизи нулевого значения); - если нулевое значение измеряемой величины расположено на краю диапазона измерений ИК, то число проверяемых точек принимается равным 5.

## Slide 40
Программное обеспечение, реализуемое вычислительным или комплексным компонентом, во время испытаний в целях утверждения типа подлежит проверке в соответствии с Р 50.2.077–2014 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения». Программное обеспечение должно быть защищены от несанкционированного доступа.

## Slide 41: Поверка и калибровка

## Slide 42: Поверку ИС осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Применяющие ИС в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти ИС на поверку (п.1 статьи 13 ФЗ №102).

## Slide 43
ИС-1 – первично при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и периодически в процессе эксплуатации. Необходимость первичной поверки измерительных каналов ИС-1 после установки на объекте определяют при утверждении типа ИС-1;
ИС-2 – первично при вводе в постоянную эксплуатацию после установки на объекте или после ремонта (замены) компонентов ИС-2, влияющих на погрешность измерительных каналов, и периодически в процессе эксплуатации

## Slide 44: Приказ Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

## Slide 45
Способы поверки измерительных каналов ИС:
измерительные каналы ИС-1, как правило, подвергают комплектной поверке, при которой контролируют метрологические характеристики измерительных каналов ИС в целом (от входа до выхода канала);
измерительные каналы ИС-2, как правило, подвергают покомпонентной (поэлементной) поверке: демонтированные первичные измерительные преобразователи (датчики) – в лабораторных условиях; вторичную часть – комплексный компонент, включая линии связи, – на месте установки ИС или отдельно по своим методикам поверки.
При наличии специализированных переносных эталонов или передвижных эталонных лабораторий и доступности входов ИС-2 комплектная поверка измерительных каналов ИС-2 на месте установки предпочтительна.

## Slide 46
Калибровке подвергают измерительные каналы ИС, не подлежащие применению или не применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений (п.2 статьи 18 ФЗ №102).

## Slide 47: Спасибо за внимание!