## Slide 1: ПОИСК И РЕШЕНИЕ проблем в ВЭЖХ системах
А.Ю. Канатьева

## Slide 2: Компоненты ВЭЖХ системы

## Slide 3: Что может пойти не так в ВЭЖХ системе?
Насос
Колонка
Детектор
Система обработки данных
Проблемы могут возникнуть в любой части системы!

## Slide 4: Защита колонки
Тип колонки | Размеры | Емкость
Аналитическая | 25 см x 4.6 мм | <500 мкг
Полупрепаративная | 25 см x 10 мм | <100 мг
Препаративная | 25 см x 21 мм | <500 мг

## Slide 5: Нет пиков или очень маленькие пики
Выключена лампа детектора
Отсутствует или нарушено электрическое соединение между детектором и системой сбора данных
Нет потока подвижной фазы
Нет пробы, загрязненная проба или некорректная проба
Слишком грубая настройка уровня чувствительности детектора

## Slide 6: Отсутствует поток
Выключен насос
Поток остановлен или заблокирован
Течь
В головке насоса находится воздух (как следствие флуктуаций давления)

## Slide 7: Давление отсутствует или ниже обычного
Течь
Прекращен или заблокирован поток подвижной фазы
В головке насоса воздушная пробка
Течь в фитинге на входе колонки
Воздушная пробка в других частях системы
Изношена прокладка насоса – течь в головке насоса
Неисправный обратный клапан
Брак прокладки насоса

## Slide 8: Давление выше обычного
Проблемы с насосом, инжектором, фильтрами или соединительными линиями
Проблемы с защитной или аналитической колонкой

## Slide 9: Изменение времен удерживания
Течь
Изменение состава подвижно фазы (даже небольшие изменения могут привести к сдвигу значений времен удерживания)
Воздушная пробка в насосе (времена удерживания могут вырасти или уменьшиться без какой-то закономерности)
Колебания температуры колонки (особенно для ионообменных систем)
Перегрузка колонки (время удерживания уменьшается, когда масса сорбата, введенная в колонку, превышает ее емкость)
Растворитель пробы несовместим с подвижной фазой
Проблемы с колонкой (однако нужно помнить, что при старении колонки времена удерживания обычно уменьшаются)

## Slide 10: Потеря разрешения
Загрязнение или деградация подвижной фазы (что приводит к изменению времен удерживания и селективности)
Проблемы с защитной или аналитической колонкой

## Slide 11: Расщепление пиков
Загрязнение защитной колонки или входа аналитической колонки
Частично заблокирована фрита
Пустота на входе колонки
Растворитель пробы несовместим с подвижной фазой

## Slide 12: Хвостование пиков
Проба взаимодействует с активными центрами сорбента
Некорректное значение рН подвижной фазы
Неподходящая колонка
Пустота на входе колонки
Некорректный растворитель пробы
Защитная или аналитическая колонка загрязнена или состарена
Загрязнена или деградирована подвижная фаза
В пробе есть компоненты, взаимодействующие друг с другом

## Slide 13: Фронтующие пики
Колонка перегружена
Растворитель пробы несовместим с подвижной фазой
Образование плеча на хроматографическом пике или рост нулевой линии не всегда является следствием проблем – это может быть пик другого компонента пробы

## Slide 14: Размывание пиков
Детектор работает за пределами линейного динамического диапазона
Установлено слишком низкое значение усиления сигнала
Колонка перегружена
Проба взаимодействует с колонкой
Слишком высокое значение постоянной времени детектора или системы сбора данных

## Slide 15: Дрейф нулевой линии
Флуктуации температуры колонки (даже небольшие изменения часто вызывают циклические колебания нулевой линии, наиболее часто это встречается с использованием рефрактометрического детектора, кондуктометра, УФ детектора на высоких уровнях чувствительности и в режиме косвеного фотометрического детектирования)
Негомогенная подвижная фаза (дрейф в сторону повышения поглощения, в отличие от колебаний, вызванных температурой)
Загрязненная ячейка детектора
Заблокирован выход детектора (высокое давление может привести к растрескиванию ячейки и дополнительному росту шума)
Проблемы со смешиванием компонентов подвижной фазы или изменения в скорости потока
Медленное уравновешивание колонки, особенно при смене подвижной фазы
Загрязненная подвижная фаза, деградация подвижной фазы, подвижная фаза приготовлена из компонентов низкого качества
Сильно удерживаемые компоненты в составе пробы могут элюироваться в виде очень широких пиков, которые можно принять за рост нулевой линии (использование градиента может разрешить проблему)
УФ детектор работает не на максимуме поглощения

## Slide 16: Регулярный шум нулевой линии
Воздух в подвижной фазе, ячейке детектора или насосе
Пульсация насоса
Неполное смешивание подвижной фазы
Влияние температуры (колонка работает при повышенной температуре, а детектор не нагревается)
Электрический шум (другие электронные компоненты в той же линии)
Течь

## Slide 17: Нерегулярный шум нулевой линии
Течь
Подвижная фаза загрязнена, деградировала или приготовлена из компонентов низкого качества
Электрические шумы детектора или системы сбора данных
Воздух в системе
Пузырьки воздуха в детекторе
Загрязненная ячейка детектора (даже небольшие загрязнения могут вызвать шум нулевой линии)
Низкая мощность лампы детектора
Частицы материала сорбента вылетают из колонки

## Slide 18: Широкие пики
Изменился состав ПФ
Слишком низкая скорость потока ПФ
Течь (особенно между колонкой и детектором)
Некорректные настройки детектора
Внеколоночные эффекты:
a. Перегрузка b. Постоянная времени детектора или объем ячейки слишком велики. c. Соединительная линия между колонкой и детектором имеет слишком большую длину или диаметр d. Время отклика системы сбора данных слишком велико 6. Концентрация буфера слишком мала
7. Загрязненная или изношенная защитная или аналитическая колонка
8. Пустота на входе колонки
9. Пик соответствует двум или больше плохо разрешенным компонентам
10. Температура колонки слишком низкая

## Slide 19: Изменение высоты пиков
Загрязненные компоненты пробы или изменения в активности колонки
Течь, особенно между инжектором и входом колонки (удерживание тоже будет меняться)
Недостаточный объем пробы
Изменились настройки детектора или системы сбора данных
Низкая мощность лампы детектора
Загрязнения в ячейке детектора

## Slide 20: Изменение селективности
Изменение ионной силы растворителя, рН, концентраций модификаторов ПФ (особенно если используются ионные растворы)
Смена колонки, новая колонка отличается по селективности
Проба введена в некорректном растворителе или введено избыточное количество сильного растворителя (100-200 мкл)
Изменилась температура колонки

## Slide 21: Отрицательные пики
Неправильная полюсовка системы сбора данных
Индекс рефракции пробы меньше индекса рефракции ПФ (рефрактометр)
Растворитель пробы значительно отличается от подвижной фазы
ПФ поглощает больше, чем компоненты пробы на этой длине волны

## Slide 22: «Лишние» пики
Загрязнение инжектора или колонки
Поздно элиюруемые пики (обычно широкие)

## Slide 23
Амперометрический детектор: рабочий 0,40; очистка 1,3; восстановление - 0,2
ацетонитрил : вода, 80:20, 1% уксусная кислота
Колонка С18
?!

## Slide 24
Фильтрующий элемент на выходе элюента из насоса - в оригинале имеет белый цвет.
Именно этот - после года использования.

## Slide 25
С18
ацетонитрил/вода 70/30 (как казалось оператору)
0.5 мл/мин
254 нм
Реально – концентрация воды намного выше.

## Slide 26: Коллапс неподвижной фазы?
«Складывание» гидрофобных хвостов С18 в элюенте с большим содержанием воды.
Резкое уменьшение удерживания и эффективности.
Промыть большим количеством органического растворителя (не менее, чем 7 объемов колонки).

## Slide 27: Антоцианы черноплодной рябины – как должна выглядеть хроматограмма

## Slide 28
?!
Забит выходной капилляр из детектора

## Slide 29
Забит кран-дозатор + сработал датчик течи

## Slide 30
датчик течи

## Slide 31
С18
ацетонитрил/вода 70/30
0.5 мл/мин
254 нм
изатин
(концентрации – в области Генри)
Это мы уже видели?

## Slide 32: Еще про странные пики (и немного про ионы)
Перегрузка колонки по сульфатам – фронтующий пик
Колонка Dionex IonPac AS22 Anion-Exchange 4мм*250мм
Cross-linking (%DVB): 55% Functional Group: Alkanol quaternary ammonium ion
Элюент 4,5 ммоль карбонат натрия/ 1,4 ммоль гидрокарбонат натрия
Температура 30 градусов
Скорость потока 1,2 мл/мин
Объем вводимой пробы 25 мкл
Подавление фоновой электропроводности с помощью электролитического подавителя

## Slide 33: Ноу хау – анализ воздуха с помощью ВЭЖХ

## Slide 34
Вакуумный дегазатор - сломан насос.
А некоторые фазу вообще не дегазируют 

## Slide 35: Что с давлением?
No. | Time | Peak Name
 | min | 
1 | 3,11 | Ftoride
2 | 4,42 | Chloride
3 | 5,25 | Nitrite
4 | 7,01 | Nitrate
6 | 10,30 | Sylfate
Колонка Dionex IonPac AS22 Anion-Exchange 4мм*250мм
Cross-linking (%DVB): 55% Functional Group: Alkanol quaternary ammonium ion
Элюент 4,5 ммоль карбонат натрия/ 1,4 ммоль гидрокарбонат натрия
Температура 30 градусов
Скорость потока 1,2 мл/мин
Объем вводимой пробы 25 мкл
Подавление фоновой электропроводности с помощью электролитического подавителя
Все в порядке

## Slide 36
No. | Time | Peak Name
 | min | 
1 | 4,54 | Chloride
11 | 5,29 | Nitrite
12 | 6,72 | Nitrate
А теперь нет
Та же проба, а вот с давлением явно непорядок
(засорен фильтр перед колонкой)

## Slide 37: Уже все вышло?
Давление резко выросло.
Забит капилляр на входе детектора и кран-дозатор

## Slide 38: Бонус к давлению – нестабильная нулевая линия
Потек насос

## Slide 39: Совсем нестабильная нулевая линия
Колонка не уравновешена.
Нужно просто подождать!

## Slide 40: Проблемы с элюентом
10 мин
9 мин

## Slide 41
А= 10%НСООН+90%Н2О, B=10%НСООН+40%Н2О+50%АСN
А= 10ч. НСООН+92 ч. Н2О+8ч. АСN,
B=5 ч.НСООН+92 ч. Н2О+4ч. АСN
Температура термостата колонки 40°С
Объем вводимой пробы 5 мкл
Скорость потока 0.02 мл/мин, 0.1 мл/мин
Колонка Discovery 7,5 см x 2,1 мм с неподвижной фазой С18 размером пор 3 мкм

## Slide 42
Залипает клапан в насосе, что приводит к неправильной отработке градиента и подсосу элюента во время анализа.

## Slide 43: Длина волны детектора
254 нм
330 нм
520 нм
0,02 мл/мин

## Slide 44: Длина волны детектора + скорость потока ПФ
254 нм
330 нм
520 нм
0,1 мл/мин

## Slide 45: Еще про детектор (диодно-матричный) и немного про давление
Проточная ячейка диодно-матричного детектора.
После детектора повесили нагрузку, что привело к повышению давления в ячейке и выходу её из строя.

## Slide 46: В проточной ячейке при неправильной эксплуатаци могут образовываться твёрдые осадки. Если промывка в токе растворителя не помогает, приходится чистить нитью смоченной в растворителе.

## Slide 47: И на десерт
Это был кран обратной промывки

## Slide 48: Спасибо за внимание!