## Slide 1
Обеспечение единства измерений
1. Конституция РФ
2.Закон №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»
3. Федеральные законы, постановления
Правительства,
Указы президента
4. Национальные стандарты, правила,
рекомендации
и другие нормативные документы

## Slide 2
Обеспечение единства измерений

## Slide 3
Обеспечение единства измерений

## Slide 4
Обеспечение единства измерений

## Slide 5
Обеспечение единства измерений

## Slide 6
Обеспечение единства измерений

## Slide 7: Единство измерений -
состояние измерений, при котором
их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин,
а показатели точности измерений не выходят за установленные границы

## Slide 8
«Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 №847)

## Slide 9: Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Notes: Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы

## Slide 10: Статья 1. Цели и сфера действия 102-ФЗ
Установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ
Защита от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений
Обеспечение потребности в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений

## Slide 11: распространяется на измерения, к которым установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; 2) осуществлении ветеринарной деятельности; 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений

## Slide 12
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;
8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;
10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;
14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
19) обеспечении безопасности дорожного движения.

## Slide 13
Статья 5 Федерального закона №102-ФЗ
5. Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в областях, с указанием обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений.

## Slide 14
Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений«
(смотрим документ)

## Slide 15: Основные требования к измерениям
СИ должны быть утвержденного типа
СИ должны быть поверены
Методики измерений должны быть аттестованы
Статья 5 102-ФЗ.

## Slide 16
Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
2) поверка средств измерений;
3) метрологическая экспертиза;
4) федеральный государственный метрологический надзор;
5) аттестация методик (методов) измерений;
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений

## Slide 17: Утверждение типа средств измерений
Документальное оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа СИ метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний в целях утверждения типа

## Slide 18
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28.08.2020 № 2905 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения»
ПРИКАЗ Минпромторга РФ от 28.10.2020 N 2907 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ, ОТМЕНЫ МЕТОДИК ПОВЕРКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ, ТРЕБОВАНИЙ К МЕТОДИКАМ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ"

## Slide 19
Утверждение типа СИ удостоверяется записью в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и по заявлению Свидетельством (Сертификатом) об утверждении типа СИ, выдаваемым Росстандартом

## Slide 20: Статья 12. При утверждении типа СИ устанавливаются:
показатели точности,
межповерочный интервал,
методика поверки

## Slide 22
Испытания СИ в целях утверждения типа проводятся юридическими лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа.
Часть 5 статьи 12 102-ФЗ

## Slide 23
Обеспечение единства измерений
Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, выдается сертификат об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений.
Изменения, вступающие в силу с 24.09.2020 г. в Федеральный закон №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений

## Slide 24
Обеспечение единства измерений
Фонд образуют следующие документы и сведения:
Нормативные правовые акты РФ, содержащие требования к измерениям, стандартным образцам и СИ;
нормативные документы в области обеспечения единства измерений;
Информационные базы данных, включающие в том числе сведения по справочным данным о физических константах и свойствах веществ и материалов, сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества;
Международные документы в области обеспечения единства измерений;
Международные договоры РФ в области обеспечения единства измерений;
Сведения об аттестованных первичных референтных методиках (методах) измерений, референтных методиках (методах) измерений и методиках (методах) измерений;
Единый перечень измерений, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
Сведения о государственных эталонах единиц величин, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
Сведения об утвержденных типах стандартных образцов;
Сведения об утвержденных типах средств измерений;
Сведения о результатах поверки средств измерений

## Slide 25: Статья 13. Поверка средств измерений
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке,
а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

## Slide 26
Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

## Slide 27: Поверка средств измерений
совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям
Метрологические требования
требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены

## Slide 28: Поверку средств измерений осуществляют
аккредитованные в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Notes: Аккредитация в национальной системе аккредитации – подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия ЮЛ/ИП критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности ЮЛ/ИП осуществлять деятельность в определенной области аккредитации

## Slide 29
Обеспечение единства измерений
Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.
Изменения, вступающие в силу с 24.09.2020 г. в Федеральный закон №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений

## Slide 30
Обеспечение единства измерений
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"

## Slide 31: Аккредитация в области обеспечения единства измерений
осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений:
1) аттестация методик (методов) измерений;
2) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;
3) поверка средств измерений;
4) обязательная метрологическая экспертиза
Глава 5 102-ФЗ

## Slide 32
3. Правительством РФ установлен ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250 (в ред. постановления Правительства от 28 декабря 2011г. №1185 и постановления Правительства от 8 декабря 2012г. №1270)

## Slide 33: Калибровка средств измерений
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.
Статья 18. Калибровка средств измерений
совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений

## Slide 34
Результаты калибровки, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений и требования к содержанию сертификата калибровки утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2015г. №311

## Slide 35: Признание результатов калибровки при поверке СИ проводится исполнителем в соответствии с его областью аккредитации на проведение поверки СИ.
Исполнитель проверяет соответствие сертификата калибровки установленным требованиям и оценивает результаты калибровки на соответствие следующим требованиям:
проведенные операции и условия калибровки идентичны операциям и условиям, предусмотренным методикой поверки, установленной при утверждении типа СИ;
информация об эталонах, с помощью которых выполнена калибровка, позволяет установить прослеживаемость к государственным первичным эталонам;
значения метрологических и технических характеристик СИ позволяют подтвердить его соответствие или несоответствие установленным значениям метрологических и технических характеристик этого типа средств измерений.
Notes: Прослеживаемость – свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений

## Slide 36
Обеспечение единства измерений
Средства измерений:
Поверка
Калибровка
Техническое обслуживание
Оборудование, которое используется при проведении испытаний, измерений
Испытательное оборудование:
Аттестация (первичная и периодическая)
Техническое обслуживание
Вспомогательное оборудование:
Техническое обслуживание
Стандартные образцы:
Проверка правильности хранения, эксплуатации и тд.

## Slide 44
Внедрение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

## Slide 48
Обеспечение единства измерений
Испытательное оборудование – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний
Аттестация испытательного оборудования – определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации
Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 49
Обеспечение единства измерений
Аттестация бывает:
Первичной (до ввода в эксплуатацию);
Периодической
Повторной (после ремонта, модернизации, проведения работ с фундаментом, перемещения стационарного испытательного оборудования и других причин, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий испытаний)
Аттестацию проводят по разработанным Программе и методике аттестации.
В случае использования испытательного оборудования в обязательной сфере, то должны применятся обязательно средства измерений и стандартные образцы утвержденных типов, средства измерений должны быть поверены, методики измерений – аттестованы.
В случае использование испытательного оборудования в добровольной сфере, то допускается применение калиброванных средств измерений.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 50
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
Экспертиза эксплуатационной документации;
Экспериментальное определение характеристик;
Правильность работы программного обеспечения испытательного оборудования (при наличии)
Характеристики испытательного оборудования, подлежащие определению при первичной аттестации, выбирают из:
числа нормированных характеристик, установленных в эксплуатационной документации на испытательное оборудование; - в методиках (методах) испытаний конкретной продукции.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 51
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
Комиссия для проведения первичной аттестации испытательного оборудования состоит:
заказчик, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний;
исполнители, привлекаемые для выполнения работ других юридических лиц;
предприятие-изготовитель испытательного оборудования, если это необходимо или если первичная аттестация проводится на этом предприятии.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 52
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
В состав представляемой технической документации входят:
Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601
Методики испытаний, в соответствии с которыми предполагается проводить испытания продукции на аттестуемом испытательном оборудовании (при необходимости)
Программа и методика аттестации
Документация на средства измерений, стандартные образцы, программное обеспечение испытательного оборудования
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 53
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
По результатам первичной аттестации устанавливают:
Возможность воспроизведения воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта испытаний, установленных эксплуатационной документацией на испытательное оборудование и в документах на методики испытаний продукции конкретных видов;
Отклонения характеристик воспроизведения условий испытаний и контроля параметров испытываемой продукции от нормированных значений;
Правильность работы программного обеспечения испытательного оборудования;
Обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду (при необходимости);
Перечень характеристик испытательного оборудования, которые проверяют при периодической аттестации оборудования, методы, средства и периодичность ее проведения.
Результаты первичной аттестации оформляют протоколом. И по результатам протокола оформляется аттестат по форме (Приложение Б)
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 54
Обеспечение единства измерений
Периодическая аттестация испытательного оборудования
Комиссия в составе:
заказчик, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний;
Исполнителя и, если необходимо, привлекаемых для выполнения услуги (работ) других юридических лиц.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 55
Обеспечение единства измерений
Периодическая аттестация испытательного оборудования
Заказчик представляет следующую документацию:
Техническая документация
Технические средства в соответствии с программой и методикой аттестации.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 56
Обеспечение единства измерений
Периодическая аттестация испытательного оборудования
Результаты периодической аттестации испытательного оборудования оформляют протоколом аттестации, форма и содержания которого приводится в методике аттестации.
При положительных результатах периодической аттестации вносят запись в эксплуатационную документацию и наносят наклейку.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 57
Обеспечение единства измерений
Повторная аттестация испытательного оборудования
При положительных результатах повторной аттестации выдается аттестат, на оборотной стороне которого указываются сведения о предыдущем аттестате (номер аттестата, дата его выдачи, кем выдан).
На оборотную сторону ранее выданного аттестата вносится запись о прекращении его действия с указанием даты, начиная с которой действие данного аттестата прекращения.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 58
Обеспечение единства измерений
Содержание программы аттестации испытательного оборудования
Содержание разделов ПА ИО определяют в зависимости от вида аттестуемого ИО.
В разделе "Объект аттестации" указывают:
- полное наименование и обозначение ИО;
комплектность ИО;
перечень составных частей, замена которых в процессе аттестации предусмотрена документацией на ИО.
В разделе "Цели и задачи аттестации" указывают конкретизированные цели и задачи, которые должны быть достигнуты и решены в процессе аттестации ИО.
В разделе "Общие положения" указывают:
перечень документов, на основании которых проводят аттестацию ИО;
место и продолжительность проведения аттестации ИО;
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, представители которых должны участвовать в аттестации ИО; - перечень представляемых на аттестацию документов.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 59
Обеспечение единства измерений
Содержание программы аттестации испытательного оборудования
В разделе "Объем аттестации" указывают:
перечень этапов аттестации ИО, а также количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке;
последовательность проведения аттестации ИО;
- требования по аттестации ПО ИО (при необходимости).
В разделе "Условия и порядок проведения аттестации" указывают:
требования к условиям проведения аттестации ИО, а также допустимые значения отклонений условий аттестации ИО от заданных;
условия начала и завершения отдельных этапов аттестации ИО;
условия прерывания (прекращения) аттестации ИО;
требования к техническому обслуживанию ИО в процессе аттестации и периодичность его проведения; - меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения аттестации ИО; - требования к персоналу, проводящему аттестацию, и порядок его допуска к аттестации ИО (при необходимости).
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 60
Обеспечение единства измерений
Содержание программы аттестации испытательного оборудования
В разделе "Информация о методике аттестации" приводят сведения об используемой МА ИО. Рекомендации по построению и изложению МА приведены в приложении Г.
В разделе "Материально-техническое и метрологическое обеспечение аттестации" указывают перечни материально-технических средств и СИ, применяемых при проведении аттестации ИО, и требования к ним.
В разделе "Требования к отчетности" указывают:
требования к содержанию и оформлению протокола аттестации ИО; - перечень дополнительно представляемых документов (их копий) и сведений (при необходимости);
порядок, место и сроки хранения материалов аттестации ИО (при необходимости).
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 61
Обеспечение единства измерений
Содержание методики аттестации испытательного оборудования
Содержание разделов МА определяется типом ИО и проверяемыми характеристиками. В разделе "Общие положения" указывают: - общие сведения о проверяемых характеристиках; - особенности функционирования ИО и привлекаемых к аттестации технических средств; - требования техники безопасности и требования к квалификации обслуживающего персонала. В разделе "Оцениваемые характеристики и расчетные соотношения" приводят: - перечень оцениваемых характеристик и соответствующих им показателей; - расчетные соотношения и формулы, по которым рассчитывают показатели. Соотношения и формулы должны быть приведены в конечном виде (без выводов) с объяснением символов, обозначений и коэффициентов. При наличии качественной характеристики указывают метод ее оценки.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 62
Обеспечение единства измерений
Содержание методики аттестации испытательного оборудования
В разделе "Порядок проведения аттестации" указывают: - условия проведения аттестации ИО; - продолжительность, периодичность, цикличность операций аттестации и последовательность воспроизведения внешних воздействий, формируемых ИО; - объем регистрируемой информации и способы ее регистрации; - формы и порядок учета статистических данных; - методы контроля ИО (внешний осмотр, проведение измерений и др.); - последовательность выполнения операций при аттестации и проверках с указанием контрольных точек, способов и количества измерений, используемых СИ и описанием выполняемых операций. Если в процессе аттестации ИО предусматривается использование моделирования, то должны быть указаны метод моделирования и порядок применения результатов моделирования. В разделе "Обработка, анализ и оценка результатов аттестации" указывают: - порядок применения статистических данных, накопленных до начала аттестации (при наличии); - объем обрабатываемых данных; - методы обработки результатов измерений; - требования к точности обработки результатов измерений; - требования к виду обработанных результатов измерений; - порядок и последовательность проведения анализа результатов, полученных на выходе системы обработки; - способ сравнения полученных данных с требованиями, заданными в программе аттестации ИО; - критерии, при достижении которых аттестуемое ИО считают аттестованным; - критерии достаточности работ по аттестации ИО. В разделе "Требования к отчетности" указывают требования к объему сведений, подлежащих отражению в протоколе аттестации ИО по конкретному пункту методики аттестации, и приводят форму протокола аттестации ИО.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 63
Обеспечение единства измерений
«Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2015 №847)
«Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. №734 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 октября 2019 г. №1355)
«Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утв. Приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. №1815
«Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения», утв. Приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. №1081

## Slide 64
Обеспечение единства измерений
«Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»,
утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. №326
«Об утверждении положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведения в федеральную службу по аккредитации», утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. №329

## Slide 65
Обеспечение единства измерений
«Об утверждении требований к методикам поверки средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений»,
утв. Приказом Минпромторга России №2907
«Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений»,
утв. Приказом Минпромторга России №2906
«Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения»
Утв. Приказом Минпромторга №2905
«Об утверждении измерений, относящихся к сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1847